OMR-1102

回路电阻测试仪

使用说明书

武汉市欧睿科技有限公司

OMR-1102 回路电阻测试仪

使用说明

一、概述

断路器导电回路电阻的电阻值是电气设备交接和预防性试验的必测项目，断路器动、静触头之间的接触电阻值，直接反映其安装检修质量，是断路器能否安全运行的重要条件。

标准GB763、IEC694及电气试验规程明确规定，对于断路器的导电回路电阻值的测量必须使用直流大于100A的电流。本仪器采用直流100A/200A电流电压四线制法，根据电力试验研究单位及广大电气试验工作者的要求设计的，适用于高压电器开关、石墨电炉、铜、铝母线等各种电器的接触电阻及回路电阻的测量。

二、技术参数

环境温度        -10～40℃

环境湿度        ≤75%RH

工作电源        AC 220V±10%

直流输出        100A  10V  连续恒直流

量程            0.1～2000μΩ

分辨率          0.1～199.9μΩ         0.1μΩ
                    200～2000μΩ          1μΩ

准确度          0.5级±1个字

显示方式        液晶全中文显示

主机重量        4kg

三、仪器特点

- 连续恒直流输出。

- 可存储100组，可自定义线路号和相序。

- 测试电流可选100A。

- 测试时间10s～30s可选，10s一档。

- 大屏幕、超大字体。

- 硬件、软件滤波，数据精确稳定。

- 内置过热、过流保护。

- 自带热敏打印机，高速打印。

四、仪器面板布置与现场接线

1，左侧为电流接线柱和电压接线柱。

2，中间为打印机、液晶、按键。

3，右侧为接地柱、串口插座、电源插座、电源开关。

五、使用方法

仪器在使用前，请务必先接好接地线。

按下图所示将大电流线I+、I-和电压线V+、V-夹于待测电阻Rx的两端，电流线I+、I-位于外侧，电压线V+、V-位于里侧，夹接牢固，以免测试线中途掉落。

开机，稍等片刻后，出现主界面。开机后如果液晶对比度太淡或太深，请使用[+]和[-]调节对比度。

主界面一共有5个选项，依次为【测试】【数据】【时间】【信息】【关于】。

5.1 测试

【测试】选项，用于回路电阻测试。选择【测试】进入测试界面。

测试界面依次有3个选项。

【启动】，用于启动一次测试。

【100A】，用于选择测试电流，选择这个选项，将会在【100A】

【10 s】，用于选择测试时间，选择这个选项，将会在【10 s】【20 s】【30 s】之间循环切换。

按测试要求选择好电流和时间后，按【启动】开始测试。测试完毕后，仪器显示如下。

当完成一次测试后，将会多出两个选项【打印】【保存】。

选择【保存】，会提示“输入线路编号”。

请按实际情况改变线路编号，前五位为数字，最后一位为字母ABC。修改好后，选择【确定】，进入保存数据界面，选择一个01~100之间的序号。选择【确定】将把当前的数据保存到相应的序号下。

选择【打印】，将打印出当前测试结果。

5.2 读取数据

在主界面下，选择【数据】，可读取存储于仪器上的历史数据。如下图。

按【上页】【↑】【↓】【下页】选择需要查看的数据，按【读取】，则显示出保存的数据，也可以打印出来。

5.3 设置日期时间

如果机内日期时间有误差，可在主界面下选择【时间】进入“时间日期设定”界面。

按【←】【→】移动光标，按【↑】【↓】改变当前显示数值，按【确定】更新修改后的时间。

5.4 仪器信息

在主界面下选择【信息】将显示出仪器相关信息，包括仪器编号、软件版本、机内温度、开机次数、测试次数、历史运行时间。可以方便了解仪器运行状况。

5.4 关于信息

在主界面下选择【关于】将显示出厂家相关信息，提供相关联系信息。方便售后服务联系。

六、成套性

| 1 | OMR-1102回路电阻测试仪主机 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 测试线（用铝合金包装箱包装） | 1套 | 100A大电流线10米各2根 10米电压线各2根 |
| 3 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 4 | 出厂检验报告及合格证 | 1份 |  |

七、售后服务

产品从售出发票开具之日起，三包一年，终身维修。

武汉市欧睿科技有限公司

地址：武汉市东湖开发区光谷大道62#总部国际4-502

邮编：430074

电话：027-51118766      传真：027-87207718

网站：www.orig-tech.cn

# Text boxes

Rx